## Slide 1
Experimentální metody v mechanice tekutin a termodynamice
ZČU: Zkoušení energetických strojů
ČVUT: Základy inženýrského experimentu
Prof. Václav Uruba
ÚT AVČR, ZČU Plzeň, ČVUT Praha
http://home.zcu.cz/~uruba/vyuka/ZES/
05 Měření rychlosti proudění

## Slide 2: Obsah kurzu
Teorie fyzikálního modelování
Měření teplot
Měření tlaků
Měření viskozity tekutin
Měření rychlosti proudění
Měření průtoku potrubím
Měření povrchového tření
Optické metody
Základy sběru a zpracování signálů a chyby měření
Experimentální zařízení v mechanice tekutin

## Slide 3: Obsah přednášky
Měření rychlosti proudění
  Měření tlaků
  Metoda žhavených čidel
  Optické metody
    Laser Doppler Anemometry
    Particle Image Velocimetry

## Slide 4: Rozlišení
Čas
  Střední hodnota
  Okamžitá hodnota
    Nezávislé
    „Time Resolved“
Prostor
  0D (bod)
  1D (úsečka)
  2D (rovina)
  3D (prostorové)
Složky rychlosti
  1
  2
  3
Velikost měřicího bodu
Prostorová korelace
Časová korelace

## Slide 5: Měřicí bod
Gradient rychlosti
Fluktuace
Velikost měřicího bodu
U
p

## Slide 6: Měřicí bod
Gradient rychlosti
Fluktuace
Velikost měřicího bodu
U
fd
fdv
Př.: U=30m/s, d=10mm, n=2 : fmax=1,5kHz

## Slide 7: Metody
Měření tlaků (M nebo TR, 0D, 1-3C)
Metoda žhavených čidel (TR, 0D, 1-3C)
Optické metody
  LDA (TR, 0D, 1-3C)
  PIV (I or TR, 2D nebo 3D, 2-3C)

## Slide 8: Měření tlaků
8

## Slide 9: Tlakové sondy
Celkový tlak – Pitotova
Statický tlak
Dynamický tlak (Pitot-static)

## Slide 10: Nestlačitelné proudění
Bernoulliho rovnice
Vzduch do 50 (100) m/s

## Slide 11: Podzvukové stlačitelné proudění
Isentropické proudění

## Slide 12: Nadzvukové proudění
isentropické
neisentropické

## Slide 13: Víceotvorové sondy - směr
Vyhodnocuje se
  Celkový tlak
  Statický tlak
  1-2 úhly >> 2-3 složky r.
3-6 otvorů
  A.a. 30-45°
7-12 otvorů (koule)
  A.a. až 180°

## Slide 14: Víceotvorové sondy - směr
Omnidirectional
Φ 9.5mm
12 otvorů
Φ 3mm
5 otvorů

## Slide 15: Rychlá odezva
Φ 6.3mm
5 otvorů
Rychlá odezva
Φ 1.6mm
5 otvorů

## Slide 16: 3D printing technology
https://en.munich-startup.de/2017/05/19/vectoflow-hottest-probes-planet/

## Slide 17: Měření tlaků
Letadla
Parní turbina

## Slide 18: Metoda žhavených čidel

## Slide 19: Metoda žhavených čidel
Žhavený drátek nebo film
Měří všechny veličiny, které závisí na přestupu tepla – ochlazování (rychlost, teplotu, koncentraci, …)
Měřicí bod:
Jediná metoda pro frekvence nad 10kHz (až 200kHz)

## Slide 20: Constant Temperature Anemometry
https://www.dantecdynamics.com
CTA
Metoda konstantní teploty čidla

## Slide 21: Frekvenční odezva

## Slide 22: Směrová citlivost

## Slide 23: Orientace proudění

## Slide 24: Senzor
Drátek
Film
Φ 1 - 10μm
Nickl tl. pod 1μm

## Slide 25: Sondy – drátek
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 26: Sondy – drátek
www.dantecmt.com

## Slide 27: HW speciální aplikace
Parní turbína

## Slide 28: Sondy – film
https://www.tsi.com

## Slide 29: Další žhavené sensory
Žhavený sensor, mm
Omidirectional
Nízké rychlosti (0.1-10m/s)
Nízké frekvence (10 Hz)
Měří:
  Teplotu
  Rychlost
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 30: Kalibrace
Nastavení rychlosti: tlaky
Ochlazovací zákon
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 31: Thermal anemometry
Malý měřicí bod
Citlivost
Přesnost (záleží na kalibraci)
Vysoké frekvence
Rozsah rychlostí (air: 0.1m/s 0.6M, 1M– 5M)
Citlivost na další veličiny (T, p, koncentrace)
Intrusivní metoda
Křehká sonda
Problémy ve „špinavém“ prostředí
Nejistota orientace rychlosti
Citlivost na další veličiny (T, p, koncentrace)
Kalibrace

## Slide 32: Optické metody
Velocity

## Slide 33: Optické metody
Laser Doppler Anemometry, Velocimetry (LDA, PDA)
Particle Image Velocimetry (PIV)

## Slide 34: Laser Doppler Anemometry
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 35: LDA - Fringe model
Fokusované laserové paprsky, průsečík tvoří „sondu“
Rovinné světelné vlny, monochromatické, koherentní
Interference v průsečíku
Světlé a tmavé pruhy/roviny

## Slide 36: LDA
Proud s částicemi
d (známe)
  Rychlost = Vzdálenost/čas
t (měříme)
Signál
Čas
Laser
Bragg
Cell
Zpětný rozptyl
Měřicí objem
Detector
Processor

## Slide 37: Měřicí objem - sonda
Délka:

Šířka:
Výška:
Počet proužků:
dz
dx
X
Z
df
Vzdálenost mezi proužky:

## Slide 38: LDA systém
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 39: Příklady aplikací

## Slide 40: Particle Dynamics Analyzer
https://www.dantecdynamics.com
Měří „velké“ částice:
  Rychlost
  Velikost

## Slide 41: LDA
Vysoká přesnost
Netřeba kalibrace
Není intrusivní
Až 3 složky
Malý měřicí bod
Orientace rychlosti
Částice nutné
Nepravidelné vzorkování
Drahé

## Slide 42: Particle Image Velocimetry
Měří POLE rychlostí – prostorová korelace
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 43: PIV
Δt = 0.2 – 1000 μs
f = 1 – 100 Hz
TR: f = 500 – 2000 Hz
time
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 44: Určení rychlosti

## Slide 45: PIV vyhodnocení
Korelace
Particle tracking

## Slide 46: Image A

## Slide 47: Image B

## Slide 48: Image B

## Slide 49: Vektorové pole

## Slide 50: Vektory + vířivost

## Slide 51: PIV varianty
Klasické PIV
  Rovina
  2 složky rychlosti
  Nízká frekvence (10 Hzy
Time Resolved PIV (vysoká opakovací frekvence)
Stereo PIV (3 složky)
Tomographické PIV, 3D PIV (objem, 3 složky)
Micro PIV (<1mm)
Mega PIV, Large Scale PIV (LSPIV) (1-10m)

## Slide 52: Stereo PIV
True
displacement
Displacement
seen from left
Displacement
seen from right
Focal plane =
Centre of
light sheet
Left
camera
Right
camera
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 53: Volumetric PIV
https://www.dantecdynamics.com

## Slide 54: PIV
Prostorová korelace
Optická kalibrace
Neintrusivní
2 nebo 3 složky
Včetně orientace
Potřeba částic
Nižší přesnost
Cena

## Slide 55: Stopovací částice

## Slide 56: Limity částic
částice
tekutina
Průměr (m)
f = 1 kHz
f = 10 kHz
Silicone oil atmosferický vzduch 2.6 0.8
TiO2 atmosferický vzduch 1.3 0.4
TiO2 plamen, plasma 3.2 0.8
(2800 K)
MgO methane-vzduch plamen 2.6 0.8
(1800 K)

## Slide 57: Dynamika částic
Relevantní parametry
  Tvar částice
  Velikost částice
  Poměr hustoty částic a tekutiny
  Koncentrace částic
  Objemové síly
setrvačnost
odpor
tlak
Přidaná hmotnost
historie
Dráha
stopovací částice
Dráha
částice tekutiny

## Slide 58: Opakovací frekvence

## Slide 59: Otázky pro studenty
Vyjmenujte metody měření rychlosti podle fyzikálního principu.
Uveďte metodu měření rychlých fluktuací rychlosti.
Která metoda je vhodná studium topologie proudění?

## Slide 60: Děkuji za pozornost